http://www.univ-tln.fr/~jcvalmal/inel/acceuil.cgi


Aide détaillée pour la conversion des fichiers

*.dat (Inel) en *.raw (Diffract-AT)

· Enregistrer le fichier obtenu en fin de mesure au format *.dat
· Le copier dans un dossier contenant le fichier de calibration  (*.cal) souhaité (ex. si0202.cal)

· Vérifier la présence du fichier exécutable cnv_raw.exe dans ce même dossier

· Exécuter ce programme : si ça fonctionne, le diagramme doit apparaître à l'écran (sinon le programme affiche un message d'erreur). Deux fichiers sont alors créés dans le même dossier : 

· un fichier fichier.2cl que vous devez renommer fichier.2xy
· et un autre fichier.raw inutil (que vous pouvez donc jeter !)

· Ouvrir le fichier.2xy avec un éditeur de texte (ex. Notepad ou Blocnotes), supprimer tous les 0 la fin du fichier et le sauvegarder à nouveau sous le nom fichier.dat
· Copier fichier.2xy dans un dossier contenant l'exécutable TI2RAW.EXE
· Lancer l'exécutable TI2RAW.EXE, (entrer le nom du fichier, pas besoin de l'extension, longueur d'onde 1,54056 et pas 0.029) : Il se crée alors le fichier.raw, lisible par Diffrac-AT

Remarque 1 : La procédure est un peu longue mais c'est pour le moment la seule solution !

Remarque 2 : Le domaine de conversion est limité par le standard utilisé 

Par exemple, le silicium si0202.cal limite la conversion des fichiers de 28,736 ° - 113,764 ° en 2(. Il vous faut donc impérativement un standard adapté pour convertir les fichiers pour des angles < 28,736 ° (en 2().

Les fichiers exécutables peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :

http://www.univ-tln.fr/~jcvalmal/inel/acceuil.cgi

