Mise en route du diffractomètre Equinox INEL





UNIQUEMENT AVEC RESERVATION





Contacts en cas d'urgence


J.Ch. Valmalette (bureau R033 - poste 24.76)


A. L'Honoré (bureau U114 - poste 21.70)


Ch. Le Poupon  (bureau xxxx - poste 25.02)


M. Isa (bureau R018 - poste 23.09)











Dans ce qui suit, *** signifie  : "prévenir impérativement un responsable avant de poursuivre"





Conditions d'accès


Accès réservé uniquement aux utilisateurs habilités et ayant accepté "la charte des utilisateurs"  


Réservation préalable obligatoire à l’adresse :


http://www.univ-tln.fr/~jcvalmal/inel/index.cgi





Indiquer tout incident (matériel ou logiciel) – (mineur ou majeur !)


Mise en route "classique" de l'appareil





Vérifier :


Disjoncteur tableau électrique enclenché (il ne doit jamais être coupé) [sinon *** ]


Pression gaz : 6,2 bar à la sortie du détendeur [sinon *** ]


Tous les voyants de la face avant sont éteints


sécurité enclenchée (bouton poussoir rouge CW) [sinon *** ]


Procédure


Ouvrir l'eau à fond. Les 2 voyants verts de la face avant (water et safety) doivent s'allumer 


Mise en route du PC


Lancer WinCPS - attendre qq secondes - vérifier l'activité du ratemeter - High Voltage doit être ON (rouge) [sinon *** ] - vérifier que l'indication "normal" figure bien au-dessus du ratemeter - 


Lancer XRG3000 - vérifier que l'on a bien {0 mA et 0 KV} ou {4-6 mA et 15 KV} (sauf si une manip vient juste de se terminer, au quel cas on a {40 mA et 30 KV} )


Haute Tension : 


Lancer XRG3000 : Vérifier que les voyants safety et water sont verts (dans la fenêtre XRG3000 et en face avant du diffractomètre)


Si et seulement si les valeurs sont à {0 mA et 0 KV}, alors initialiser le générateur en cliquant sur "X-Ray" de XRG3000.


Entrer les valeurs I & V (si nécessaire) et dans la limite {40 mA et 30 KV} puis enclancher la montée en appuyant sur "Go". Attendre que l'affichage cesse de clignoter.


Mise en place de l’échantillon


vérifier la propreté du porte-échantillon sur le contour


Vérifier l'ouverture de la fente en z (configuration standard : 100 microns - graduation "1")


Vérifier l'angle du goniomètre manuel (environ + 10° )


Fermer la porte vitrée


Enclencher la rotation du porte échantillon (si nécessaire) en appuyant sur "motor" en face avant du diffractomètre


Eteindre la lumière (risque de chauffage important à l'intérieur !)





Ouvrir le shutter en cliquant sur "shutter 1"  (il doit passer au rouge)


Acquisition :


Lancer Windif ...


Consignes particulières : 


Fermer le shutter avant d'ouvrir la porte vitrée


Ne jamais placer le goniomètre vers 0° fenêtre ouverte (le détecteur recevrait le faisceau direct …)


N'utiliser les boutons "Emergency Stop" (PC et face avant) qu'en cas d'urgence absolue !


Ne JAMAIS toucher la vis micrométrique du monochromateur (côté tube rayons-X)


Ne modifier aucun des réglages nécessitant une clef Allen


Arret "classique" de l'appareil


Fermer le shutter à partir de XRG3000


Afficher les valeurs à {0 mA et 0 KV} puis Go ( ou bien {5 mA et 15 KV} puis Go si une manip doit suivre dans la MEME journée - voir agenda), le bruit du générateur diminue jusqu'à disparaître.


Quitter le logiciel Wincps SANS éteindre la HT du détecteur (HV - on - rouge)


Quitter XRG3000


Remettre le gonio et les fentes dans les positions standard (+10° CW, 100 microns, 3 mm)


Compléter le carnet utilisateur (en reportant les remarques éventuelles : modification du fichier de calibration, observation de décalages,  modification de réglage, problèmes rencontrés, ... )


Si vous avez baissé le générateur jusqu'à {0 mA et 0 KV}, c'est le cas pour un arrêt > 8 heures, alors Fermer l'eau après 15 minutes (cela vous laisse le temps de vérifier la propreté que vous laissez derrière vous ...)


Fermer la salle derrière vous (fenêtres et porte)


Mise en route de l'appareil après un arrêt total


(seulement pour les responsables de l’appareil)


-mettre la pression de gaz au détendeur à 6,2 bar


-Wincps : enclencher la HT et vérifier les points suivants s'il se produit un message d'erreur :


interrupteur général ON


carte HT : interrupteur général en position ON - potentiomètre à 9,81 - interrupteur ON - voyant OFF:rouge, voyant ON vert,  voyant  >6kV rouge clignotant


carte PC: débitmètre à (20-30 a.u.)


carte RATE: voyant vert (attendre qq minutes si le détecteur s'était vidé)


carte PSP : potentiomètre à 8 (ne jamais le modifier)


carte ADR 2 : voyant vert


carte ADR 1 : voyant vert


- lancer Wincps, vérifier que l'on a bien l'affichage "normal"


- enclencher la HT du détecteur à partir de Windif


Arrêt de l'appareil pour une période supérieure à un mois


(seulement pour les responsables de l’appareil)


laisser le détecteur sous pression de gaz


fermer la bouteille de gaz (CW)


fermer le détendeur (ACW)


fermer la vanne du bloc détecteur (flow) (CW)


couper la HT du détecteur à partir de Wincps


couper l'alimentation sur le bloc détecteur


vérifier dans XRG3000 que le générateur est bien à {0 mA et 0 KV}, sinon, l'y mettre !


couper l'alimentation du générateur (poussoir rouge face avant)


couper le disjoncteur général


fermer l'eau (vanne 1/4 de tour)


débrancher l'informatique


Contrôles à effectuer / fréquence


(seulement pour les responsables de l’appareil)


calibration (15 j)


pression de gaz dans la bouteille (15 j)


fonctionnement des sécurités (15 j)


nettoyage de l'enceinte (15 j)


contrôle de l'état des filtres et changement si nécessaire (15 j) 


encre & papier / imprimante (15 j)


saisie du planning (15j)


